Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Паровой стерилизатор |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок | Паровой стерилизатор высокого давления должен использоваться для стерилизации медицинских изделий в условиях насыщенного пара. Должен состоять из «котла со встроенным нагревателем», «рубашки, подающей пар в камеру», «стерилизационной камеры с герметичной дверью», «устройства подачи воды, вакуума, вытяжки и подачи воздуха», «устройства контроля и регистрации работы». Камера: стерилизационная камера для стерилизации медицинских изделий. Рубашка (кожуха): устройство для повышения температуры и давления в камере Дверь: дверь камеры, сдвигаемая вверх и вниз вручную. Бойлер: устройство, вырабатывающее пар. Автоматический блок управления (контроллер): устройство, которое автоматически управляет подачей и выпуском воды и пара. Панель управления: компонент, управляющий всеми функциями системы. Трубопроводная часть: состоит из системы трубопроводов, соединяющих камеру и бак для воды. Корпус: приспособление, закрывающее оборудование. -Наличие полностью автоматической операционной системы с индикацией параметров рабочего процесса на жк дисплее. -Наличие функции самодиагностики в случае неполадок должен выдавать сигнал и сообщение на дисплее с кодом неполадки. Во время неполадок, в целях безопасности работа автоматически должна прерываться, содержимое стерилизатора должно вентилироваться. -Наличие фильтрации воздуха для системы охлаждения процесса сушки: фильтруемый не менее 0,2 мкм НЕРА- фильтром чистый поток воздуха охлаждает содержимое камеры до не более +60°C. -Наличие ручной и автоматической системы запирания двери. Наличие скользящей ручки, которая когда достигает стопорного кольца, дверь автоматически запирается через 2 секунды. Также должна быть возможность запереть дверь вручную, используя запорную систему. -Наличие предохранительного клапана, срабатывающего при избыточном давлении. Защита от перегрева. Защита от превышения температуры с сигнализацией с установкой температурной границы. Визуальная и звуковая сигнализация. Автоматическая система запора двери. Цикл должен состоять из: предвакуум - заполнение водой - нагрев - стерилизация - вентилирование - поствакуумная сушка - конец цикла. Требуемые характеристики: Внешние размеры Ш х В х Г, не менее - 620х1220 х1050 мм; Глубина внутренней полезной площади, не более - 780 мм. Объем камеры, не менее - 93 л. Генерация пара, не менее - 8 л. Объем резервуара, не менее - 10,2 л. Форма камеры квадратного типа из нержавеющей стали 304. Размеры камеры, не менее: 338*378*798 мм. Размер полки, не менее: 325*752*50 мм Масса, не более - 260 кг. Рабочая температура, не более - 121℃~135℃ Рабочее давление, не менее: 0,4 бар ~ 2,5 бар Настройка таймера: Время стерилизации: от не более 4 ~ до не менее 30 минут (измерительная единица - не более 1 минута) Время сушки, не менее: 0~60 минут (измерительная единица - не более 1 минута) Утечка вакуума, не более: в пределах от -0,70 бар до +10% (0,07 бар, 52,50㎜Hg) Способ удаления воздуха: Вакуумный тип вытяжки Способ подачи тепла: Встроенный парогенератор Метод сушки: Вакуум и метод нагрева Метод загрузки стерильных материалов: Горизонтальный тип Способ установки: Вертикальный тип Циклы стерилизации, не менее: 4 (жидкости, без упаковки, в упаковке, тест Бови-Дика Возможность использования пользов. программ. Парогенератор: встроенный в отдельном бойлере из нерж стали, мощность не более: 5,5 кВт. Встроенный резервуар с водой. Наличие вакуумного насоса: водоструйного, не более 350 Вт. Контроллер: микропроцессорный программируемый ПИД-контроллер с ЖК экраном Механизм закрытия двери: - Дверь должна быть оснащена электрическим приводом для автоматического закрытия. - Электрический привод должен обеспечивать плавное и надежное закрытие двери, исключая ручное вмешательство. Система безопасности: - Защита от закрытия двери: Стерилизатор должен быть оборудован сенсорными датчиками, которые предотвращают закрытие двери при обнаружении рук или других объектов в зоне закрытия. - Блокировка работы при незакрытой двери: Система контроля должна предотвращать запуск цикла стерилизации, если дверь закрыта не полностью или некорректно. Дополнительные функции безопасности: - Датчики положения двери, должен обеспечивать контроль за состоянием закрытия и герметичностью. - Автоматическое прекращение работы стерилизатора в случае аварийного открытия или неисправности привода двери. Сенсорная защита рук: - Сенсоры, установленные на двери, автоматически должны останавливать ее движение при обнаружении препятствий, предотвращая травмы или повреждения. Наличие возможности дополнительного оснащения рекуперации воды. Обязательное наличие у Поставщика авторизационного письма от завода-производителя оборудования. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Максимальная электрическая мощность 220 В, 50 Гц Температура: от 5 до 40 °C Относительная влажность: 25–80 % (без конденсации) |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 80 календарных дней Адрес: СКО Кызылжарский район а. Бескол ул Пирогова 19 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Деректер парағы

| № п/п | Критериилері | сипаттамасы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (бұдан әрі – МТ) (үлгісін, өндірушінің атауын, елі көрсетілген МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | бу стерилизаторы |  |  |  |
| 2 | Құрал-жабдықтарға қойылатын талаптар | № п/п | Медициналық жабдықтың құрамдас бөлігінің атауы | Медициналық емдеу | Қажетті мөлшер |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | негізгі блок | Медициналық құрылғыларды қаныққан бу жағдайында зарарсыздандыру үшін жоғары қысымды бу стерилизаторын пайдалану керек. «Кіріктірілген жылытқышы бар қазандықтан», «камераға бу беретін күртеден», «есігі жабық зарарсыздандыру камерасынан», «суды, вакуумды, сорғышты және ауаны беруге арналған құрылғыдан», « жұмысын бақылауға және жазуға арналған құрылғы». Камера: медициналық бұйымдарды зарарсыздандыруға арналған зарарсыздандыру камерасы. Куртка (қаптама): камерадағы температура мен қысымды арттыруға арналған құрылғы Есік: қолмен жоғары және төмен жылжытуға болатын камера есігі. Қазандық: Бу шығаратын құрылғы. Автоматты басқару блогы (контроллер): су мен буды беру мен шығаруды автоматты түрде басқаратын құрылғы.. Басқару тақтасы: Жүйенің барлық функцияларын басқаратын компонент. Құбыр бөлігі: камера мен су ыдысын қосатын құбыр жүйесінен тұрады. Қоршау: Жабдықты қоршайтын құрылғы. - СКД дисплейде жұмыс процесінің параметрлерін көрсететін толық автоматты операциялық жүйенің болуы. -Ақаулық туындаған жағдайда өзін-өзі диагностикалау функциясының болуы дисплейде ақаулық коды бар сигнал мен хабарламаны шығаруы керек. Ақаулар кезінде қауіпсіздік мақсатында жұмыс автоматты түрде үзіліп, стерилизатордың ішіндегісі желдетілуі керек. - Кептіру процесінің салқындату жүйесі үшін ауа сүзгісінің болуы: кемінде 0,2 микрон HEPA сүзгісі арқылы сүзілген таза ауа ағыны камераның мазмұнын +60°C аспайтындай салқындатады. -Есікті қолмен және автоматты құлыптау жүйесінің болуы. Жылжымалы тұтқаның болуы, ол құлыптау сақинасына жеткенде, есік 2 секундтан кейін автоматты түрде құлыпталады. Сондай-ақ құлыптау жүйесі арқылы есікті қолмен құлыптау мүмкіндігі болуы керек. - Артық қысымнан туындаған қауіпсіздік клапанының болуы. Қызып кетуден қорғау. Дабыл және температура шегін орнату арқылы жоғары температурадан қорғау. Көрнекі және дыбыстық дабыл. Есікті автоматты түрде құлыптау жүйесі. Цикл мыналардан тұруы керек: алдын ала вакуум - сумен толтыру - қыздыру - зарарсыздандыру - желдету - вакуумнан кейінгі кептіру - циклдің соңы. Қажетті сипаттамалар: Сыртқы өлшемдері W x H x D, кем емес - 620 x 1220 x 1050 мм; Ішкі пайдалы аумақтың тереңдігі 780 мм-ден аспайды. Камера көлемі 93 литрден кем емес. Бу шығару, кемінде 8 литр. Резервуардың көлемі 10,2 литрден кем емес. 304 баспайтын болаттан жасалған төртбұрышты камера пішіні. Камера өлшемдері, кем емес: 338*378*798 мм. Сөре өлшемі, кем емес: 325*752*50 мм Салмағы 260 кг-нан аспайды. Жұмыс температурасы, - 121℃~135℃ аспайды Жұмыс қысымы, кем емес: 0,4 бар ~ 2,5 бар Таймер параметрі: Стерилизация уақыты: 4 ~ 30 минуттан кем емес (өлшем бірлігі - 1 минуттан көп емес) Кептіру уақыты, кем емес: 0~60 минут (өлшем бірлігі - 1 минуттан артық емес) Вакуумдық ағып кету, артық емес: -0,70 барға дейін +10% (0,07 бар, 52,50㎜Hg) Ауаны шығару әдісі: Вакуумдық сорғыш түрі Жылу беру әдісі: Кіріктірілген бу генераторы Кептіру әдісі: вакуумдық және қыздыру әдісі Стерильді материалды тиеу әдісі: Көлденең түрі Орнату әдісі: тік түрі Стерилизация циклдары, кем емес: 4 (сұйықтар, қапталмаған, оралған, Боуи-Дик сынағы Пайдаланушыларды пайдалану мүмкіндігі. бағдарламалар. Бу генераторы: тот баспайтын болаттан жасалған жеке қазандыққа орнатылған, қуаты: 5,5 кВт-тан аспайды. Кіріктірілген су ыдысы. Вакуумдық сорғының болуы: су ағыны, 350 Вт артық емес. Контроллер: СКД экраны бар микропроцессорлық бағдарламаланатын PID контроллері Есікті жабу механизмі: - Есік автоматты түрде жабылатын электр жетегімен жабдықталуы керек. - Электр жетегі қолмен араласуды болдырмай, есіктің тегіс және сенімді жабылуын қамтамасыз етуі керек. Қауіпсіздік жүйесі: - Есікті жабудан қорғаныс: Стерилизатор жабылу аймағында қолдар немесе басқа заттар анықталған кезде есіктің жабылуына жол бермейтін сенсорлармен жабдықталуы керек. - Есік жабылмаған кезде бұғаттау операциясы: Басқару жүйесі есік толық немесе дұрыс жабылмаған жағдайда зарарсыздандыру циклінің басталуына жол бермеуі керек. Қосымша қауіпсіздік мүмкіндіктері: - Есік позициясының сенсорлары жабылу күйін және герметикалығын бақылауды қамтамасыз етуі керек. - Есік жетегінің авариялық ашылуы немесе дұрыс жұмыс істемеуі жағдайында стерилизаторды автоматты түрде өшіру. Қолды жанасудан қорғау: - Есікке орнатылған датчиктер кедергілер анықталған кезде оның қозғалысын автоматты түрде тоқтатып, жарақат алуды немесе зақымдануды болдырмайды. Суды қалпына келтіруге арналған қосымша жабдықтың мүмкіндігі. Жеткізушіде жабдық өндірушісінің рұқсат хаты болуы керек. | 1 шт. |
| 3 | Жұмыс жағдайларына қойылатын талаптар | Максималды электр қуаты 220 В, 50 Гц Температура: 5 - 40 °C Салыстырмалы ылғалдылық: 25-80% (конденсацияланбайтын) |  |  |  |
| 4 | МТ жеткізу шарттары | DDP тағайындау орны |  |  |  |
| 5 | (INCOTERMS 2020 сәйкес) | 80 күнтізбелік күн Мекен-жайы: СҚО Қызылжар ауданы а. Бескөл көш. Пирогов 19. |  |  |  |
| 6 | Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы қызмет көрсету орталықтарының немесе үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік қызмет көрсету шарттары | Медициналық жабдыққа кемінде 37 ай кепілдік қызметі. Жоспарлы жөндеу жылына кемінде бір рет жүргізілуі керек. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады және мыналарды қамтуы керек: - тозған тетіктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; медициналық жабдықтарды баптау және реттеу; осы медициналық жабдыққа тән жұмыс; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда күрделі жөндеу; - медициналық техниканың корпусының және оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия және тотығу іздерін жою (ішінара бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың белгілі бір түріне тән басқа операциялар. |  |  |  |
| 7 | Қатысты қызметтерге қойылатын талаптар | Әрбір тауар жинағы мазмұны қазақ немесе орыс тілдеріне аударылған техникалық-пайдалану құжаттамаларымен бірге жеткізіледі. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу жиынтығы өнімнің нақты техникалық сипаттамаларын және осы кестеде әрбір элемент (жиынтық немесе жабдық бөлігі) үшін бөлек бүкіл қаптаманы көрсете отырып сипатталған.. Техникалық спецификацияда өзгеше көзделмесе, электрмен жабдықтау қосымша адаптерсіз немесе трансформаторсыз 220 вольтты құрайды. Құрылғылармен қамтамасыз етілген бағдарламалық құрал Тұтынушы орнатқан жабдықтың бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімді. Жеткізуші білікті мамандардың тауарларды жеткізу процесіне қолдау көрсетеді. Тауарды жеткізу кезінде Жеткізуші тұтынушыға өнімнің бағдарламалық құралына қол жеткізу үшін барлық қызмет көрсету кодтарын береді. Өлшем құралдарына жататын тауарлар Қазақстан Республикасының өлшем құралдарының тізіліміне енгізілуге ​​тиіс. Жабдықты орнатуға дейін 40 (қырық) күнтізбелік күннен кешіктірмей Жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті орнату алдындағы талаптарды Жабдықтаушы Тапсырыс берушіге хабарлайды.. Бөлмені орнату алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын қажет етпейтін үлкен жабдық сыртқы өлшемдері бойынша стандартты есік саңылауларына (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сәйкес келеді. Жұмыс орнына жеткізу, жабдықты түсіру, орауыштан шығару, орнату, құрылғыларды реттеу және іске қосу, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және компанияның техникалық сипаттамаларына сәйкестігін тексеру (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және т.б.), медициналық (қолданбалы оқыту) және техникалық персонал (растайтын құжатты берумен қызмет көрсетудің негізгі деңгейі) Тапсырыс берушіні Жеткізуші жүзеге асырады тиісті мамандар болмаған жағдайда өндірушінің қызметкерлерін тарта отырып. |  |  |  |