| Техническая спецификация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| 1 | Наименование медицинской техники | Портативного прибора для диагностики слуха |  |  |  |
|  | (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество |
|  |  |  |  |  | (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок | Модульное устройство объективного аудиолог.скрининга и диаг.слуховой функции в раннем детском возрасте, а также у детей раннего и старшего возраста. рег-ия (скрининг АСВП/КСВП), рег-ия задержанной вызванной отоакустической эмиссии (скрининг ОАЭ),исполь-е автономно или с персональным компьютером. Требования: комбинация скрининговых тестов – скрининг АСВП/КСВП и ОАЭ, полноцветный сенсорный экран, портативность, гибкость. Простой просмотр, архивирование и экспорт результатов теста,перенос результатов тестов в баз данных ч/з bluetooth, конфигурируемые пользователем установки. Треб-я к измерениям: задержанная вызванная отоакустическая эмиссия Тип изм-ий: кратковременно вызванные отоакустические сигналы Продолжительность испытаний: от 10 с до 180 с Регистрационное удостоверение - наличие при поставке вместе с товаром Сертификат соответствия или Декларация соответствия - наличие Коэффициент ослабления синфазной помехи на частоте 1000 Гц - не менее 100 дБ Действующее значение напряжения внутренних шумов, приведенных ко входу при закороченном входе - не более 0,35 мкВ Максимальное количество измеряемых частот по методике ЭЧПИ - не менее 12 Зондирующий сигнал форма чистого тона с частотой 226 и 1000 Гц Уровень звукового давления зондирующего сигнала не менее 83 дБ Диапазон измеряемого эквивалентного объема от 0,2 до 8,0 мл Диапазон изменения относительного давления от минус 600 до плюс 400 даПа Преобразователь - зонд Возможность обработки результатов пробы на компьютере - Наличие ЖК-дисплей с поддержкой касания Наличие Время автономной работы - не менее 8 часов Питание - Li-Ion аккумулятор Технические характеристики канала исследования СВП Количество каналов - 1 Диапазон регистрируемых вызванных потенциалов - 0.1–900 мкВ Ослабление синфазной помехи - не менее 100 дБ Действующее напряжение шумов, приведенных ко входу - не более 0.35 мкВ Входное сопротивление канала - не менее 90 МОм Входная емкость усилителей - не более 40 пФ Дифференциальное напряжение смещения на входе (максимально допустимое) - (300 30) мВ Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в диапазоне от 30 до 3000 Гц в пределах –30 + 5% Диапазон определения межэлектродного импеданса - 0.5–400 кОм Допускаемое относительное отклонение определения подэлектродного импеданса в пределах ±15% или ±0.2 кОм (что больше) Диапазон регулировки амплитуды стимула для зонда ОАЭ 0–60 дБ ПС Диапазон регулировки частоты стимуляции (в методике АСВП) до 93 Гц Технические характеристики канала регистрации ОАЭ Количество каналов - 1 Полоса частот трактов стимулятора и микрофона зонда 500–5000 Гц Диапазон регулировки амплитуды стимула - 30–90 дБ УЗД Неравномерность спектра стимула: в полосе частот от 1 до 4 кГц - не более 6 дБ в полосе частот от 0.5 до 5 кГц - не более 15 дБ Уровень внутренних шумов, приведенных ко входу, в полосе частот от 500 до 5000 Гц - не более 30 дБ УЗД Уровень шума микрофона: на частоте 2 кГц при ширине полосы 1 Гц –20 дБ УЗД на частоте 1 кГц при ширине полосы 1 Гц –13 дБ УЗД Методика ЭЧПИ Максимальное количество измеряемых частот не менее 12 Частотный диапазон 0.5–12 кГц с шагом 3 точки на октаву Диапазон регулировки громкости стимула 0–70 дБ УЗД Уровень гармонических искажений не более –60 дБ Уровень интермодуляционных искажений 3-го порядка не более –80 дБ Амплитуда стимула: в диапазоне частот 0.5÷8 кГц от 0 до 70 дБ в диапазоне частот 8÷12 кГц от 0 до 65 дБ Допускаемая абсолютная погрешность установки амплитуды стимула: в диапазоне частот 0.5÷4 кГц ±3 дБ в диапазоне частот 4÷12 кГц ±5 дБ В методике ЭЧПИ стимуляция должна вестись двумя чистыми тонами частотой f1 и f2. Отношение частот f2/f1 должно составлять 1.22 ± 20% Инструктаж медицинского персонала на базе производителя - Наличие Регистрационное удостоверение - Наличие Класс потенциального риска - 2а Автоматический анализ результатов - есть Индикация качества установки зонда - есть Число обследований, сохраняемых в памяти прибора при исследовании - Не менее 10000 Время работы прибора при использовании аккумулятора - Не менее 10 часов Дисплей - Цветной 4,3" с разрешением 272×480 Связь с компьютером - Bluetooth Напряжение питания от внешнего блока питания - 9 В Рабочие части - тип BF Класс защиты от поражения электрическим током - I Габаритные размеры электронного блока - (197×84×26) ± 2 мм Масса прибора и составных частей не более: блок электронный - 0,44 кг; | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Электронный блок прибора | 1 шт. |
|  |  | 2 |  | Память Micro SD | 1 шт. |
|  |  | 3 |  | Блок питания БПМ-9 | 1 шт. |
|  |  | 4 |  | Адаптер USB-Bluetooth | 1шт. |
|  |  | 5 |  | Кабель сетевой SCZ-1, 3x0.75, 220в. прямой (чёрный) | 1 шт. |
|  |  | 6 |  | Кабель подключения электродов | 1 шт. |
|  |  | 7 |  | Зонд для регистрации отоакустической эмиссии ОАЭ-04-2 (разъем Binder) | 1 шт. |
|  |  | 8 |  | Съемный наконечник зонда | 3 шт. |
|  |  | 9 |  | Комплект вкладышей ушных «детский» (диаметром от 3 до 12 мм) | 1 комп. |
|  |  | 10 |  | Съемник наконечника зонда | Наличие |
|  |  | 11 |  | Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof (зеленый, 1 м) | 1 шт. |
|  |  | 12 |  | Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof (красный, 1 м) | 1 шт. |
|  |  | 13 |  | Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof (синий, 1 м) | 1 шт. |
|  |  | 14 |  | Электрод одноразовый клеящийся F3001 (22х34 мм) | 100 шт. |
|  |  | 15 |  | Тестовая полость ТП-2 | Наличие |
|  |  | 16 |  | Зубная нить (50 нитей) | 1 шт. |
|  |  | 17 |  | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
|  |  | 18 |  | Методические указания зонд системы . Дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация" | 1 шт. |
|  |  | 19 |  | Программное обеспечение для обмена данными с персональным компьютером | Наличие |
|  |  | 20 |  | Сумка для переноски | Наличие |
|  |  | 21 |  | Ложемент | Наличие |
|  |  | 22 |  | Лицензия на использование программы для ЭВМ | 1 шт. |
|  |  | 23 |  | Лицензия на использование программы для ЭВМ с дополнительным программным модулем | 1 шт. |
|  |  | 24 |  | Лицензия на использование программы для ЭВМ | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Условия эксплуатации: Температура: 10 - 40 C (50 - 104 F) Относительная влажность воздуха: 20 - 90 % без конденсата Атмосферное давление: 70* - 106 кПа Время для разогрева: прибор не требует разогрева. Перед первым включением он должен согреться до комнатной температуры, для соблюдения условий эксплуатации. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP согласно условиям договора |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней |  |  |  |
|  |  | Адрес: DDP согласно условиям договора |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. |  |  |  |
|  |  | Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. |  |  |  |
|  |  | Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: |  |  |  |
|  |  | - замену отработавших ресурс составных частей; |  |  |  |
|  |  | - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; |  |  |  |
|  |  | - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; |  |  |  |
|  |  | - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; |  |  |  |
|  |  | - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); |  |  |  |
|  |  | - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

| Деректер парағы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| 1 | Медициналық құрал-жабдықтардың атауы | Портативті құрылғы есту диагностикасы үшін |  |  |  |
|  | (үлгісін, өндірушінің атауын, елін көрсете отырып, медициналық мақсаттағы бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) |  |  |  |  |
| 2 | Құрал-жабдықтарға қойылатын талаптар | № п/п | Медициналық техникаға арналған құрамдас бөліктің атауы (медициналық мақсаттағы бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Медициналық техникаға арналған компоненттердің үлгісі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамалары | Қажетті мөлшер |
|  |  |  |  |  | (өлшем бірлігін көрсету) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Негізгі блок | Ерте балалық шақтағы есту функциясын объективті аудиоологиялық скринингке және диагностикалауға арналған модульдік құрылғы, сондай-ақ жас және үлкен балаларда. обл. (ASVP/KSVP скринингі), кешіктірілген себептерді тіркеу отоакустикалық эмиссиялар (OAE скринингі), пайдалану дербес немесе жеке компьютер. Талаптар: скринингтік сынақтардың комбинациясы – ASVP/KSVP және OAE скринингі, толық түсті сенсорлық экран, тасымалдануы, икемділігі. Тест нәтижелерін оңай қарау, мұрағаттау және экспорттау, сынақ нәтижелерін дерекқорларға тасымалдау bluetooth арқылы деректер, пайдаланушы конфигурациялайтын параметрлер. Өлшеу талаптары: кешіктірілген отоакустикалық эмиссиялар Өзгерістердің түрі: қысқа мерзімді отоакустикалық сигналдарды тудырады Сынақ ұзақтығы: 10 секундтан 180 секундқа дейін Тіркеу куәлігі - өніммен бірге жеткізілген кезде болуы Сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік туралы декларация – бар болуы 1000 Гц жиіліктегі жалпы режимдегі шуды азайту коэффициенті - 100 дБ кем емес Қысқа тұйықталған кірісі бар кіріске жататын ішкі шу кернеуінің тиімді мәні 0,35 мкВ аспайды. ECPI әдісін қолданатын өлшенген жиіліктердің ең көп саны кемінде 12 құрайды Зондтау сигналы 226 және 1000 Гц жиілігі бар таза тонның түрі болып табылады. Зондтау сигналының дыбыс қысымының деңгейі 83 дБ кем емес Өлшеу эквивалентті көлем диапазоны 0,2-ден 8,0 мл-ге дейін Салыстырмалы қысымның минус 600-ден плюс 400 даПа дейінгі өзгерістер диапазоны Конвертер - зонд Үлгі нәтижелерін компьютерде өңдеу мүмкіндігі - Қол жетімділік Сенсорлық қолдауы бар СКД дисплей Қол жетімділік Батареяның қызмет ету мерзімі - кемінде 8 сағат Қуат - литий-ионды батарея SVP зерттеу арнасының техникалық сипаттамасы Арналар саны - 1 Тіркелген шақырылған потенциалдар диапазоны - 0,1–900 мкВ Жалпы режимде шуды азайту - кемінде 100 дБ Кіріске жататын тиімді шу кернеуі – 0,35 мкВ аспайды Арнаның кіріс кедергісі - 90 МОм кем емес Күшейткіштің кіріс сыйымдылығы - 40 пФ артық емес Дифференциалды кіріс ауытқу кернеуі (рұқсат етілген ең жоғары) - (300 30) мВ –30 + 5% шегінде 30-дан 3000 Гц-ке дейінгі диапазондағы амплитудалық-жиілік реакциясының біркелкі еместігі Электродаралық кедергіні анықтау диапазоны - 0,5–400 кОм Детерминацияның рұқсат етілген салыстырмалы ауытқуы ±15% немесе ±0,2 кОм (қайсысы үлкен болса) шегінде электродтық кедергі OAE зондының стимул амплитудасын реттеу диапазоны 0–60 дБ HL Ынталандыру жиілігін реттеу диапазоны (ASVP техникасында) 93 Гц дейін БАӘ тіркеу арнасының техникалық сипаттамалары Арналар саны - 1 Стимулятор мен зонд микрофон жолдарының жиілік диапазоны 500–5000 Гц Ынталандыру амплитудасын реттеу диапазоны - 30–90 дБ SPL Тітіркену спектрінің біркелкі еместігі: 1-ден 4 кГц-ке дейінгі жиілік диапазонында - 6 дБ артық емес 0,5-тен 5 кГц-ке дейінгі жиілік диапазонында - 15 дБ артық емес Кіріске жататын ішкі шу деңгейі 500-ден 5000 Гц-ке дейінгі жиілік диапазонында - 30 дБ SPL артық емес Микрофонның шу деңгейі: 2 кГц жиілікте 1 Гц өткізу қабілеттілігі –20 дБ SPL 1 кГц жиілікте 1 Гц өткізу қабілеттілігі –13 дБ SPL ECPI техникасы Өлшенетін жиіліктердің максималды саны - кемінде 12 Жиілік диапазоны 0,5–12 кГц, әр октаваға 3 нүктеден тұратын қадамдармен Ынталандыру көлемін реттеу диапазоны 0–70 дБ SPL Гармоникалық бұрмалану деңгейі –60 дБ аспайды 3-ші ретті интермодуляциялық бұрмалану деңгейі –80 дБ аспайды Ынталандыру амплитудасы: жиілік диапазонында 0,5÷8 кГц 0 ден 70 дБ дейін 8÷12 кГц жиілік диапазонында 0-ден 65 дБ-ге дейін Рұқсат етілген абсолютті орнату қатесі ынталандыру амплитудалары: жиілік диапазонында 0,5÷4 кГц ±3 дБ жиілік диапазонында 4÷12 кГц ±5 дБВ ECPI техникасында ынталандыруды екі орындау керек f1 және f2 жиіліктері бар таза тондар. Жиілік қатынасы f2/f1 1,22 ± 20% болуы керек Өндірушінің базасында медициналық персоналдың нұсқауы - Қол жетімділік Тіркеу куәлігі - қолжетімділік Әлеуетті тәуекел класы – 2а Нәтижелерді автоматты түрде талдау - иә Зондты орнату сапасының көрсеткіші - иә Тексеру кезінде құрылғының жадында сақталған зерттеулер саны - кемінде 10 000 Батареяны пайдалану кезінде құрылғының жұмыс уақыты - Кем дегенде 10 сағат Дисплей - Түсі 4,3 дюймдік рұқсаты 272×480 Компьютермен байланыс – Bluetooth Сыртқы қуат көзінен қоректендіру кернеуі – 9 В Жұмыс бөліктері - BF түрі Электр тоғынан қорғау класы - I Электрондық блоктың габариттік өлшемдері - (197×84×26) ± 2 мм Құрылғының және оның құрамдас бөліктерінің салмағы: артық емес: электронды блок - 0,44 кг; | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Құрылғының электронды блогы | 1 шт. |
|  |  | 2 |  | Микро SD жады | 1 шт. |
|  |  | 3 |  | Қуат көзі BPM-9 | 1 шт. |
|  |  | 4 |  | USB-Bluetooth адаптері | 1шт. |
|  |  | 5 |  | Желілік кабель SCZ-1, 3х0,75, 220В. түзу (қара) | 1 шт. |
|  |  | 6 |  | Электродты қосу кабелі | 1 шт. |
|  |  | 7 |  | Отоакустикалық шығарындыларды жазуға арналған зонд OAE-04-2 (Байланыстырушы қосқыш) | 1 шт. |
|  |  | 8 |  | Алынбалы зонд ұшы | 3 шт. |
|  |  | 9 |  | «Балаларға арналған» құлаққаптар жинағы (диаметрі 3-тен 12 мм-ге дейін) | 1 комп. |
|  |  | 10 |  | Зонд ұшын кетіргіш | Наличие |
|  |  | 11 |  | Аллигатор қосқышы бар бір реттік электродтарды қосуға арналған кабель, сенсорлық (жасыл, 1 м) | 1 шт. |
|  |  | 12 |  | Аллигатор қосқышы бар бір рет қолданылатын электродтарды қосуға арналған кабель, сенсорлық (қызыл, 1 м) | 1 шт. |
|  |  | 13 |  | Аллигатор қосқышы бар бір рет қолданылатын электродтарды қосуға арналған кабель, сенсорлық (көк, 1 м) | 1 шт. |
|  |  | 14 |  | Бір рет қолданылатын желім электроды F3001 (22x34 мм) | 100 шт. |
|  |  | 15 |  | ТП-2 сынақ қуысы | Наличие |
|  |  | 16 |  | Тіс жібі (50 жіп) | 1 шт. |
|  |  | 17 |  | Пайдалану нұсқаулары | 1 шт. |
|  |  | 18 |  | Зонд жүйесіне арналған нұсқаулар. Дезинфекция, стерилизация алдындағы тазалау, зарарсыздандыру» | 1 шт. |
|  |  | 19 |  | Дербес компьютермен мәліметтер алмасуға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету | Наличие |
|  |  | 20 |  | Тасымалдау сөмкесі | Наличие |
|  |  | 21 |  | Тұру | Наличие |
|  |  | 22 |  | Компьютерлік бағдарламаны пайдалану лицензиясы | 1 шт. |
|  |  | 23 |  | Қосымша бағдарламалық модуль бар компьютерлік бағдарламаны пайдалануға лицензия | 1 шт. |
|  |  | 24 |  | Компьютерлік бағдарламаны пайдалану лицензиясы | 1 шт. |
| 3 | Жұмыс жағдайларына қойылатын талаптар | У Пайдалану шарттары: Температура: 10 - 40 C (50 - 104 F) Салыстырмалы ылғалдылық: 20 - 90% конденсацияланбаған Атмосфералық қысым: 70* - 106 кПа Жылыту уақыты: құрылғы қыздыруды қажет етпейді. Алғаш рет қосар алдында жұмыс жағдайларына сәйкес болу үшін ол бөлме температурасына дейін қызуы керек. |  |  |  |
| 4 | Медициналық жабдықты жеткізу шарттары (INCOTERMS 2010 сәйкес) | Келісімшарт талаптарына сәйкес DDP |  |  |  |
| 5 | Медициналық құрал-жабдықтарды жеткізу уақыты және орналасқан жері | 90 күнтізбелік күн |  |  |  |
|  |  | Мекен-жайы: келісім шарттарына сәйкес DDP |  |  |  |
| 6 | Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы қызмет көрсету орталықтарының немесе үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік қызмет көрсету шарттары | Медициналық жабдыққа кемінде 37 ай кепілдік қызметі. |  |  |  |
|  |  | Жоспарлы жөндеу жұмыстары тоқсанына кемінде бір рет жүргізілуі керек. |  |  |  |
|  |  | Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады және мыналарды қамтуы керек: |  |  |  |
|  |  | - тозған тетіктерді ауыстыру; |  |  |  |
|  |  | - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; |  |  |  |
|  |  | - медициналық жабдықтарды баптау және реттеу; осы медициналық жабдыққа тән жұмыс және т.б.; |  |  |  |
|  |  | - негізгі механизмдер мен тетіктерді тазалау, майлау және қажет болған жағдайда қайта жинау; |  |  |  |
|  |  | - медициналық техниканың корпусының және оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия және тотығу іздерін жою (ішінара бөлшектеумен); |  |  |  |
|  |  | - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың белгілі бір түріне тән басқа операциялар. |  |  |  |