Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями. |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями. |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) |  | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок |  | Характеристики и технические требования к наркозно-дыхательному аппарату: Возможность проведения ингаляционного наркоза у взрослых, детей или новорожденных – наличие. Поддержка газов: O2, N2O & Air. Газовое обеспечение: Газовая магистраль - О2, AIR, N2O. Давление источника газового питания - От 0.28 до 0.6 mPa. Контроль давления подачи газов - Манометры на каждый газ. Возможность подачи газов при отсутствии электропитания – наличие. Приводной газ – воздух. Входные соединители трубопроводов - фитинги с резьбой (NIST) для О2, AIR, N2O. Система защиты пациента от гипоксии: минимум 25%О2 в смеси. Дыхательный контур пациента взрослый - многоразовый. Ротаметры: с электронным отображением на 3 газа – наличие. Механический ротаметр на смешанный свежий газ – наличие. Диапазон - Воздух: не менее 0-10л/мин. О2: не менее 0-10 л/мин. N2O: не менее 0-10л/мин. Режимы и методы ИВЛ: Режим вентиляции VCV (Вентиляция с регулируемым объемом) – наличие. Режим вентиляции PCV (Вентиляция с регулируемым давлением) – наличие. Режим вентиляции PSV (Вентиляция с поддержкой давлением) – опционально. Режим вентиляции PCV-VG (Вентиляция с регулируемым давлением и гарантированным объемом) – опционально. Режим вентиляции SIMV (Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция) (SIMV-VC/SIMV-PC) – опционально. АПНОЭ back up (PSV-PCV) – опционально. Ручная вентиляция – наличие. Stand-by – опционально. Автоматическая компенсация притока свежего газа – наличие. Экстренная подача О2 - до 75 л/мин. ACGO – наличие. ACGO используется единым выходом с вдыхательным – наличие. Параметры вентиляции: Дыхательный объем (VCV) не менее 10-1500 мл. Дыхательный объем (PCV) не менее 5-1500 мл. Частота дыханий не менее от 4 до 100/мин. Диапазон давления 10-100 см Н2О. Pinsp не менее 5-80 cmH2O. Инспираторная пауза - выкл, 5-60%. Время вдоха 0,4-5 сек. PEEP электронный - выкл, 4 - 30 см Н2О. I/E соотношение - от 4:1 до 1:8. Максимальный поток до 100 л/мин. Контур: Объём контура, не более 2.6Л. Стерилизация целого контура до 134ºС. Возможность демонтирования целого контура – наличие. Встроенный подогреватель контура пациента для предотвращения конденсации влаги – наличие. Влагоуловитель – наличие. Материал контура PPSU. Датчики потока (на вдохе и на выдохе) - наличие. Клапан сброса избыточного давления – наличие. Клапан безопасности - позволяет пациенту дышать воздухом помещения при неисправности. Давление открытия Клапан APL - От 1 до 75 см Н2О. Испарители: Встроенное крепление испарителей - на 1 или 2 испарителя. Крепление selectatec with interlock – наличие. Парковочная позиция испарителей – опционально. Севофлюран – наличие. Изофлюран – опционально. Фторотан (Галотан) – опционально. Дезфлюран – опционально. Энфлюран – опционально. Емкость испарителя не менее 350 мл. Сбор отработанных газов: пассивная AGSS система – наличие. Активная AGSS система – опционально. Мониторируемые параметры: Дыхательный объем – наличие. Минутный объем – наличие. Пиковое давление – наличие. Среднее давление – наличие. Соотношение I/E – наличие. Концентрация О2 – наличие. PEEP – наличие. ЧДД – наличие. Комплайнс – наличие. Капнометрия ЕТСО2, FiCO2 – при наличии модуля. Оксиметрия FiO2, ETO2 – при наличии модуля. Концентрация N2O (FiN2O, ETN2O) – при наличии модуля. Концентрация ингаляционного анестетика (автоматическое определение анестетика) – при наличии модуля. Мониторинг глубины анестезии – BIS – при наличии модуля. Регулируемые тревоги: Потеря питания – наличие. Низкий заряд батареи – наличие. Низкая концентрация О2 – наличие. Высокое давление – наличие. Низкое давление – наличие. АПНОЭ пациента – наличие. Высокий ДО – наличие. Низкий ДО – наличие. Высокий МО – наличие. Низкий МО – наличие. При недостаточной подаче свежих газов – наличие. Концентрация СО2 – наличие. Концентрация летучих анестетиков – наличие. Установки BIS – наличие. Отображение на экране: Графическое отображение показателей электронных ротаметров – наличие. Параметры и режимы вентиляции – наличие. Мониторируемые показатели – наличие. Кривые мониторинга дыхательных функций – 3 кривых. Механики дыхания - спирометрия, петли PV/FV – возможность. Капнография – наличие. Тревог – наличие. Таймер длительности анестезии – наличие. Тренды: Длительность - 24 часа по ТVe, Ppeak, MV, Pplate, PEEP, Pmean, Rate, FiO2, EtCO2. Разрешение: 30 сек, 1 мин, 5 мин, 30 мин. Антистатические колеса со стопорами – наличие. Модули газа, встраиваемые в корпус НДА, не требующие дополнительного монитора: Модуль капнометрии CO2: Диапазон измерений не менее 0 – 99 ммHg. Разрешение не более 1 ммHg. Точность ±2 ммHg (0-40 ммHg), ±5% (41-76 ммHg), ±10% (77-99 ммHg). Положение датчика: Sidestream (в боковом потоке) – опционально. Mainstream (в основном потоке) – опционально. Microstream (в микропотоке) – опционально. Показания на дисплее - Fi и ЕТ, waveforms. Модуль Газонализа – Мультигаз – опционально. Анестетики – опционально. Метод: инфракрасная абсорбция – наличие. Диапазон измерений: N2O 0 – 100%, Enf, Iso, Hal 0 – 5%, Sev 0 – 8%, Des 0 – 18%. Показания на дисплее - Fi и ЕТ, МАС значения. Модуль глубины анестезии BIS - при наличии модуля: Метод - Биспектральный анализ ЭЭГ. Диапазон измерений 0-100. Расчетные параметры - SQI, EMG, SR, SEF, TP. Механики дыхания - спирометрия, петли PV/FV – при наличии модуля. Встроенный аспиратор – опционально. Питание 220 В 50 Гц. | 1 комплект |
|  |  | 2 | Цветной дисплей высокого разрешения с возможностью сенсорного управления |  | Графический дисплей: Цветной ЖК с возможностью сенсорного управления – наличие. Размер экрана не менее 15 дюймов. Разрешение экрана не менее 800×600. | 1 комплект |
|  |  | 3 | Поддержка газов: O2, N2O & Air |  | Диапазон воздуха: от 0 до 10 л/мин. Диапазон O2: от 0 до 10 л/мин. Диапазон N2O: от 0 до 10 л/мин. Погрешность: <10% отображаемого значения (при 20℃ и 101,3 кПа, для значений потока 10—100% от полной шкалы) | 1 комплект |
|  |  | 4 | Шланги подачи O2, воздуха, N2O в комплекте |  | В комплекте шланги подачи N2O, О2, воздуха длиной не менее 3 метра каждый. Линии подачи сжатых газов - не менее 3 метров, цветовая кодировка, армированные, NIST. | 1 комплект |
|  |  | 5 | Абсорбер СО2 |  | Абсорбер СО2 – наличие. Канистра для извести - автоклавируемая многоразовая. Емкость не менее 1,5 л. Выбор ручной/ аппаратной вентиляции – наличие. CO2 Bypass – опционально. | 1 комплект |
|  |  | Дополнительные комплектующие: . |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Дыхательный контур многоразовый, с принадлежностями |  | Включая: Дыхательная трубка, силикон, для взрослых, 1,5м, 2 шт. Силиконовый резервный мешок, 3л, 1 шт. Силиконовая лицевая маска, для взрослых, 1 шт. Y-коннектор, 1 шт. L-коннектор, 22M/15F, 22F, 1 шт. | 1 комплект |
|  |  | 2 | Модуль мониторинга O2 с принадлежностями |  | Датчик O2: Выходной сигнал 9-13 мВ при 210 гПа O2. Диапазон от 0 до 1500 гПа O2. Отклонение сигнала при 100% O2: 100±1%. Разрешение 1 гПа O2. Время отклика (от 21% воздуха до 100% O2) <15 с. Линейность: Линейный сигнал при 0-100% O2. Диапазон давления от 50 до 200 кПа. Диапазон рабочей температуры от -20°C до +50°C. Температурная компенсация: ±2% от колебаний при 0-40°C. | 1 комплект |
|  |  | 3 | Система удаления газового анестетика |  | Система удаления газового анестетика пассивная | 1 комплект |
|  |  | 4 | Испаритель |  | Испаритель дыхательного анестетика с возможностью точного дозирования - для севофлюрана, специальное крепление с системой блокировки. Технические характеристики: Предел концентрации 8% | 1 комплект |
|  |  | 5 | Испаритель |  | Испаритель дыхательного анестетика с возможностью точного дозирования - для изофлюрана, специальное крепление с системой блокировки. Технические характеристики: Предел концентрации 8% | 1 комплект |
|  |  | 6 | Модуль АГ (без функции измерения O2) (с принадлежностями) |  | Метод: инфракрасная абсорбция – наличие. Диапазон измерений: N2O 0 – 100%, Enf, Iso, Hal 0 – 5%, Sev 0 – 8%, Des 0 – 18%. Показания на дисплее - Fi и ЕТ, МАС значения. | 1 комплект |
|  |  | 7 | Электрические розетки |  | Встроенные электрические розетки для подключения дополнительного оборудования | 1 комплект |
|  |  | 8 | Компрессор воздушный |  | Воздушный компрессор, встроенный в корпус аппарата. Давление источника воздуха - 300 - 450 kPa. Шумность - ≦ 50 dB(A). Постоянный поток - ≧30L/мин по 300 kPa. Фильтр - ≦ 0.3 micro. Точка росы - ≦ 5℃ комнатной температуры при 30 л/мин. Срок службы - ≧10 000 часов. | 1 комплект |
|  |  | Расходные материалы: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Помещение, в котором предполагается размещение и установка прибора, должно соответствовать следующим требованиям: • отдельного источника электропитания (розетка стандарта EURO на напряжение 230 В с заземленным средним выводом, частота 50/60 ГЦ, мощность 400 ВА); • в операционном блоке свободного пространства размером 2 х 2 метра вдали от окон и нагревательных приборов •в помещении, выделенном для установки прибора не должно быть источников, которые могут вызвать вибрацию, дополнительный нагрев прибора. •Пол должен быть из дерева, цемента или покрыт керамической плитки. •по месту установки прибора не должно быть источников выброса химически агрессивных веществ; •необходимо организовать стабильную температуру окружающего воздуха в пределах от +5 °C до +40 °C; •относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать от 15 до 95% без конденсации. |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 90 календарных дней |  |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев, за исключением расходных материалов. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |  |

Деректер парағы

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аты | Керек-жарақтары бар анестезия-тыныс алу аппараты. |  |  |  |  |
| 2 | медициналық техника (бұдан әрі – МТ) (үлгісін, өндірушінің атауын, елі көрсетілген МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес | Керек-жарақтары бар анестезия-тыныс алу аппараты.. |  |  |  |  |
| 3 | Өлшеу құралдарына қатысты МТ атауы (үлгісін, өндірушінің атауын, елін көрсете отырып) | № п/п | МТ құрамдас бөлігінің атауы (МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) |  | МТ үшін компоненттердің қысқаша техникалық сипаттамалары | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсетеді) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок |  | Анестезия-тыныс алу аппаратының сипаттамалары мен техникалық талаптары: Ересектерде, балаларда немесе жаңа туған нәрестелерде ингаляциялық анестезия мүмкіндігі - қолжетімділік. Газды қолдау: O2, N2O & Ауа. Газбен жабдықтау: Газ магистраль - O2, AIR, N2O. Газ беру қысымы - 0,28-ден 0,6 мПа дейін. Газбен жабдықтау қысымын бақылау - Әрбір газ үшін манометрлер. Электрмен жабдықтау болмаған кезде газдарды беру мүмкіндігі – қолжетімділік. Қозғалтқыш газ - ауа. Құбырдың кіріс қосқыштары - O2, AIR, N2O үшін бұрандалы фитингтер (NIST). Науқасты гипоксиядан қорғау жүйесі: қоспада кемінде 25% O2. Ересек пациенттің тыныс алу тізбегі қайта пайдалануға болады. Ротаметрлер: 3 газға арналған электронды дисплеймен – қолжетімділік.. Диапазон - Ауа: кем дегенде 0-10л/мин. O2: кем дегенде 0-10 л/мин. N2O: кем дегенде 0-10л/мин. Желдету режимдері мен әдістері: Желдету режимі VCV (Көлемді реттелетін желдету) – қолжетімділігі. PCV (Қысыммен басқарылатын желдету) желдету режимі – қолжетімді. PSV (Қысымға қолдау көрсететін желдету) желдету режимі қосымша болып табылады. Желдету режимі PCV-VG (басқарылатын қысыммен және кепілдік берілген көлеммен желдету) міндетті емес. SIMV (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation) желдету режимі (SIMV-VC/SIMV-PC) – қосымша. APNEA сақтық көшірмесі (PSV-PCV) – міндетті емес. Қолмен желдету – қолжетімділік. Күту режимі – міндетті емес. Жаңа газ ағынын автоматты түрде өтеу – қолжетімділік. О2 апаттық берілуі - 75 л/мин дейін. ACGO – қолжетімділік. ACGO ингаляциясы бар жалғыз розетка ретінде пайдаланылады – қолжетімділік. Желдету параметрлері: Тотығу көлемі (VCV) 10-1500 мл кем емес. Кем дегенде 5-1500 мл тыныс алу көлемі (ПКВ). Тыныс алу жиілігі кем дегенде 4-тен 100/минутқа дейін. Қысым диапазоны 10-100 смН2О. Pinsp кемінде 5-80 смН2О. Инспираторлық үзіліс – өшірулі, 5-60%. Ингаляция уақыты 0,4-5 сек. PEEP электронды - өшірулі, 4 - 30 смН2О. I/E қатынасы - 4:1-ден 1:8-ге дейін. Максималды ағын 100 л/мин дейін. Схема: Схема көлемі, 2,6 л аспайды. Барлық тізбекті 134ºС дейін зарарсыздандыру. Бүкіл тізбекті бөлшектеу мүмкіндігі бар. Ылғал конденсациясының алдын алу үшін кірістірілген емделуші тізбегінің жылытқышы бар. Ылғал ұстағыш – қолжетімділік. PPSU контурлық материалы. Ағын датчиктері (ингаляция және дем шығару) - қолжетімділік. Артық қысымды түсіру клапаны – бар. Қауіпсіздік клапаны - ақаулық болған жағдайда науқасқа бөлме ауасын жұтуға мүмкіндік береді. Ашылу қысымы APL клапаны - 1-ден 75 смН2О-ға дейін. Буландырғыштар: Кіріктірілген буландырғыш қондырғысы - 1 немесе 2 буландырғышқа арналған. Selectatec блокировкасы бар бекіту – қолжетімділік. Буландырғыштардың тұрақ орны міндетті емес. Севофлуран – қолжетімділігі. Изофлуран міндетті емес. Фторотан (галотан) – міндетті емес. Десфлуран міндетті емес. Энфлуран міндетті емес. Буландырғыштың сыйымдылығы кемінде 350 мл. Шығарылған газдарды жинау: пассивті AGSS жүйесі – бар. Белсенді AGSS жүйесі міндетті емес. Бақыланатын параметрлер: Толқын көлемі – болуы. Минуттық көлем – қолжетімділік. Ең жоғары қысым – болуы. Орташа қысым – болуы. I/E қатынасы – қолжетімділік. O2 концентрациясы – болуы. PEEP – қатысу. NPV – болуы. Сәйкестік – қолжетімділік. Капнометрия ETCO2, FiCO2 – модуль бар болса. Оксиметрия FiO2, ETO2 – модуль бар болса. N2O концентрациясы (FiN2O, ETN2O) – модуль бар болса. Ингаляциялық анестетиктің концентрациясы (анестетикті автоматты түрде анықтау) – модуль бар болса. Анестезияның тереңдігін бақылау - BIS - модуль бар болса. Реттелетін дабылдар: Қуат жоғалуы - болуы. Төмен батарея - болуы. Төмен O2 концентрациясы – болуы. Жоғары қан қысымы - болуы. Төмен қысым – болуы. Науқастың апноэ – болуы. Жоғары DO – қатысу. Төмен DO – қолжетімділік. Жоғары MO – болуы. Төмен MO – қолжетімділік. Егер таза газдар жеткіліксіз болса, қол жетімділік. CO2 концентрациясы – болуы. Ұшқыш анестетиктердің концентрациясы – болуы. BIS қондырғылары – қолжетімділік. Экрандағы дисплей: Электрондық ротаметрлердің индикаторларының графикалық көрінісі – бар болуы. Желдету параметрлері мен режимдері – қолжетімділік. Бақыланатын көрсеткіштер – қолжетімділік. Тыныс алу функциясын бақылау қисығы – 3 қисық. Тыныс алу механикасы – спирометрия, PV/FV ілмектері – мүмкіншілік. Капнография – қатысу. Мазасыздық – қатысу. Анестезия ұзақтығы таймері – қолжетімді. Трендтер: Ұзақтығы – TVe, Ppeak, MV, Pplate, PEEP, Pmean, Rate, FiO2, EtCO2 бойынша 24 сағат. Ажыратымдылық: 30 сек, 1 мин, 5 мин, 30 мин. Тоқтатқыштары бар антистатикалық дөңгелектер – бар. Қосымша мониторды қажет етпейтін NDA корпусына орнатылған газ модульдері: CO2 капнометриялық модулі: Өлшеу диапазоны кемінде 0 – 99 мм сын.бағ. Ажыратымдылығы 1 мм сынап бағанасынан аспайды. Дәлдік ±2 мм.сын.бағ. (0-40 мм.сын.бағ.), ±5% (41-76 мм.сын.бағ.), ±10% (77-99 мм.сын.бағ.). Датчиктің орны: бүйірлік ағын (бүйірлік ағында) – қосымша. Негізгі ағын (негізгі ағында) – міндетті емес. Microstream (микроағында) – міндетті емес. Көрсеткіштер – Fi және ET, толқын пішіндері. Газды талдау модулі – Мультигаз – қосымша. Анестетиктер міндетті емес. Әдіс: инфрақызыл абсорбция – қатысу. Өлшеу диапазоны: N2O 0 – 100%, Enf, Iso, Hal 0 – 5%, Sev 0 – 8%, Des 0 – 18%. Дисплейдегі көрсеткіштер – Fi және ET, MAC мәндері. Анестезия тереңдігі модулі BIS - модуль бар болса: Әдіс - Биспектрлік ЭЭГ талдауы. Өлшеу диапазоны 0-100. Жобалау параметрлері – SQI, EMG, SR, SEF, TP. Тыныс алу механикасы – спирометрия, PV/FV ілмектері – модуль бар болса. Кіріктірілген аспиратор қосымша болып табылады. Қуат көзі 220 В 50 Гц. | 1 комплект |
|  |  | 2 | Ажыратымдылығы жоғары түсті дисплей |  | Ажыратымдылығы жоғары түсті дисплей | 1 комплект |
|  |  | 3 | Газды қолдау: O2, N2O & Ауа Ауа диапазоны: 0 - 10 л/мин. O2 диапазоны: 0 - 10 л/мин. N2O диапазоны: 0 - 10 л/мин. Дәлдік: Көрсетілген мәннің <10% (20℃ және 101,3 кПа кезінде, 10-100% толық масштабтағы ағын мәндері үшін) |  | Газды қолдау: O2, N2O & Ауа Ауа диапазоны: 0 - 10 л/мин. O2 диапазоны: 0 - 10 л/мин. N2O диапазоны: 0 - 10 л/мин. Дәлдік: Көрсетілген мәннің <10% (20℃ және 101,3 кПа кезінде, 10-100% толық масштабтағы ағын мәндері үшін) | 1 комплект |
|  |  | 4 | O2, ауа, N2O беру шлангілері кіреді |  | Жиынтықта әрқайсысының ұзындығы кемінде 3 метр болатын N2O, O2 және ауаны жеткізу шлангілері бар. Сығылған газбен жабдықтау желілері - кемінде 3 метр, түсті кодталған, күшейтілген, NIST. | 1 комплект |
|  |  | 5 | CO2 сіңіргіш |  | СО2 сіңіргіш – болуы. Әк құты автоклавталады және қайта пайдалануға болады. Сыйымдылығы кемінде 1,5 литр. Қолмен/аппараттық желдетуді таңдау – қолжетімділік. CO2 айналып өту – міндетті емес. | 1 комплект |
|  |  | Дополнительные комплектующие: . |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Тыныс алу тізбегі қайта пайдалануға болады |  | Оның ішінде: | 1 комплект |
|  |  | 2 | аксессуарлар |  | Тыныс алу түтігі, силикон, ересектерге арналған, 1,5м, 2 дана. | 1 комплект |
|  |  | 3 | Керек-жарақтары бар O2 бақылау модулі |  | Пассивті анестетикалық газды кетіру жүйесі | 1 комплект |
|  |  | 4 | Анестетикалық газды кетіру жүйесі |  | Нақты мөлшерлеу мүмкіндігі бар респираторлық анестетиктің буландырғышы - севофлуранға арналған, құлыптау жүйесімен арнайы бекіту. Техникалық сипаттамалар: Концентрация шегі 8% | 1 комплект |
|  |  | 5 | Буландырғыш |  | Нақты мөлшерлеу мүмкіндігі бар респираторлық анестетиктің буландырғышы - изофлуранға арналған, құлыптау жүйесі бар арнайы бекіту. Техникалық сипаттамалар: Концентрация шегі 8% | 1 комплект |
|  |  | 6 | AG модулі (O2 өлшеу функциясы жоқ) (керек-жарақтармен) |  | Әдіс: инфрақызыл абсорбция – қатысу. Өлшеу диапазоны: N2O 0 – 100%, Enf, Iso, Hal 0 – 5%, Sev 0 – 8%, Des 0 – 18%. Дисплейдегі көрсеткіштер – Fi және ET, MAC мәндері. | 1 комплект |
|  |  | 7 | Электр розеткалары |  | Қосымша жабдықты қосу үшін кіріктірілген электр розеткалары | 1 комплект |
|  |  | 8 | Ауа компрессоры |  | Құрылғының корпусына орнатылған ауа компрессоры. Ауа көзінің қысымы - 300 - 450 кПа. Шу - ≦ 50 дБ(А). Тұрақты ағын - 300 кПа кезінде ≧30L/мин. Сүзгі - ≦ 0,3 микро. Шық нүктесі - ≦5℃ бөлме температурасы 30л/мин. Қызмет мерзімі - ≧10 000 сағат. | 1 комплект |
|  |  | Расходные материалы: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Құрылғыны орналастыруға және орнатуға арналған бөлме келесі талаптарға сай болуы керек: • бөлек қуат көзі (жерлендірілген ортаңғы терминалы бар 230 В кернеуге арналған EURO стандартты розетка, жиілігі 50/60 Гц, қуаты 400 ВА); • жұмыс блогында терезелерден және жылыту құрылғыларынан 2 х 2 метр қашықтықта бос орын • құрылғыны орнатуға бөлінген бөлмеде діріл тудыратын немесе құрылғыны қосымша қыздыратын көздер болмауы керек. •Еден ағаштан, цементтен немесе керамикалық плиткамен қапталған болуы керек. •құрылғыны орнату орнында химиялық агрессивті заттардың бөліну көздері болмауы керек; |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 90 календарных дней |  |  |  |  |
| 7 | Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы қызмет көрсету орталықтарының немесе үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, МТ-ға кепілдік қызмет көрсету шарттары | Шығын материалдарын қоспағанда, кемінде 37 ай бойы MT кепілдік қызметі. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады және мыналарды қамтуы керек: - бұйымды баптау және реттеу; осы өнімге тән жұмыс және т.б.; - негізгі механизмдер мен тетіктерді тазалау, майлау және қажет болған жағдайда қайта жинау; - бұйым корпусының және оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия және тотығу іздерін жою (ішінара бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген өнімнің белгілі бір түріне тән басқа операциялар |  |  |  |  |