## Лист1
Техническая спецификация
Комплект низкотемпературного плазменного стерилизатора состоит из:
1. Низкотемпературный плазменный стерилизатор:
1.1. Низкотемпературный плазменный стерилизатор использует пары перекиси водорода для деактивации микроорганизмов без выделения токсичных отходов;
1.2. Аппарат используется для стерилизации хирургических и медицинских инструментов с использованием плазмы и стерилянта при низкой температуре. Медицинские инструменты, чувствительные к нагреву и влажности более всего подходят для такой стерилизации, поскольку рабочая температура не высокая – не более 55° С. При работе стерилизатора параметры должны отображаться на сенсорной панели. Перекись водорода является главным элементом для деактивации микроорганизмов. Заряд плазмы расщепляет молекулярную структуру, оставшуюся после завершения стерилизационного процесса перекиси водорода. Данная технология стерилизует широкий спектр медицинских изделий и инструментов из материалов, чувствительных к воздействию высокой температуры и влажности. По окончании процесса стерилизации должно производиться сохранение его параметров на встроенную микро флешку, позволяющая проверить результаты процесса стерилизации;
1.3. Стандартный цикл стерилизации включает в себя не более 8 стадий: 1.3.1. Стадия: Сушка; 1.3.2. Стадия: Первый впрыск стерилянта; 1.3.3. Стадия: Первая дисперсия; 1.3.4. Стадия: Первая плазма; 1.3.5. Стадия: Второй впрыск стерилянта; 1.3.6. Стадия: Вторая дисперсия; 1.3.7. Стадия: Вторая плазма; 1.3.8. Стадия: Поток воздуха импульсного действия
1.4. Требования:
1.4.1. Наличие функции самотестирования;
1.4.2. Наличие Микропроцессорного управления и программного обеспечения;
1.4.3. Наличие автоматического цикла стерилизации;
1.4.4. Не менее 3 режимов стерилизации;
1.4.5. Температура стерилизации не более 45 ± 5 ℃
1.4.6. Наличие автоматической системы блокировки/разблокировки дверцы;
1.4.7. Наличие ножного контроллера открытия и закрытия двери
1.5. Технические характеристики:
1.5.1. Габариты:
1.5.1.1. Размеры корпуса аппарата (Д x Ш x В) не более: 850 мм X 895 мм X 1660 мм;
1.5.1.2. Объем камеры: не менее 64 л;
1.5.1.3. Используемый объем камеры: не менее 55л;
1.5.1.4. Размер полок (Д x Ш x В) не более: 633*343*2ЕА
1.5.1.5. Материал: нержавеющая сталь;
1.6. Время полного цикла стерилизации в зависимости от выбранного режима: - от 18 мин до 52 мин;
1.7. Стерилянт:
1.7.1. Состав: H2O2 пероксид водорода
1.7.2. Форма выпуска стерилянта: флакон;
1.7.3. Объем флакона не менее 100 мл;
1.7.4. Концентрация: не менее 55-60%
1.7.6. Срок хранения: не менее 24 месяцев от даты производства (при условии хранения 2-8 °C); не менее 30 дней после установки в аппарат;
1.8.1. Наличие полносенсорного ЖК-монитора диагональю не менее "7"-дюймов
1.8.2. Наличие звуковой сигнализации и информационной системы;
1.8.3. Хранение на SD-карте не менее 60000 истории циклов;
1.9. Источник питания:
1.9.1. Напряжение: 220 В перем. тока 50/60 Гц, однофазное;
1.9.2. Потребляемая мощность (макс.) не более: 3,5кВт
2. Стартовый набор:
2.1. Средство для стерилизации – не менее 2 флакона;
2.2. Химический индикатор-полоски (не менее 250 штук/упаковка) – 1 упаковка;
2.3. Химический индикатор-лента (не менее 400шт/рул) – 1 упаковка;
3. Гибкая трубка с полостью представляющую собой канал для системы контроля стерилизации – 1 штука;
4. Корзина из нержавеющей стали предназначена для загрузки упакованных предметов, подлежащих стерилизации – 1 штука:
4.1. Размер корзины: не менее 200X540x100мм
8. Вакуумный насос для удаления (откачки) газов или паров до определённого уровня давления – 1 штука;
9. Инкубатор – 1 штука:
9.1. Биологический инкубатор для инкубации биологического индикатора после стерилизации для поддержания постоянной температуры, что способствует росту и культивированию микроорганизмов и биологическом индикаторе;
9.2. Инкубационная температура:
9.2.1. Температура не более: 56 °C;
9.2.2. Инкубационное время: не более 24 часа;
10. Подключение: 220В ± 22В, Мощность: 100Вт
11. Автономный биологический инкубируемый индикатор с Geobacillus stearothermophilus, предназначен для безопасного и эффективного мониторинга процессов стерилизации. Индикатор представляет собой пластиковую пробирку с размещенной внутри стеклянной ампулой с питательной средой и высушенными спорами бактерий – не менее 30 штук (пробирок);
12. Бумага для принтера – не менее 20 рулонов:
12.1. Термобумага используется для печати текстов с указанием всего процесса стерилизации на нем и служит механическим типом валидации не менее 60 циклов/рул
13. Пакет для стерилизации в рулонах для стерилизации и хранения медицинских инструментов. Размеры ширина не менее 75 мм, длина не менее 80 м – 1 рулон
14. Пакет для стерилизации в рулонах для стерилизации и хранения медицинских инструментов. Размеры ширина не менее 100 мм, длина не менее 80 м – 1 рулон
15. Пакет для стерилизации в рулонах для стерилизации и хранения медицинских инструментов. Размеры ширина не менее 150 мм, длина не менее 80 м – 1 рулон
16. Пакет для стерилизации в рулонах для стерилизации и хранения медицинских инструментов. Размеры ширина не менее 200 мм, длина не менее 80 м – 1 рулон
17. Пакет для стерилизации в рулонах для стерилизации и хранения медицинских инструментов. Размеры ширина не менее 250 мм, длина не менее 80 м – 1 рулон
18. Пакет для стерилизации в рулонах для стерилизации и хранения медицинских инструментов. Размеры ширина не менее 300 мм, длина не менее 80 м – 1 рулон;
19. Упаковочный нетканный материал не менее 1200мм*1200мм не менее 150 шт/упак
20. Лоток для инструментов для стерилизатора 485мм*248мм*100мм, вес 2,2кг не менее 2 (шт/упак)
21. Запаиватель пакетов для стерилизатора не менее 1 (шт/упак)
Деректер парағы
Төмен температуралы плазмалық зарарсыздандыру жинағы мыналардан тұрады:
1. Төмен температуралы плазмалық стерилизатор:
1.1. Төмен температуралы плазмалық стерилизатор улы қалдықтарды шығармай микроорганизмдерді инактивациялау үшін сутегі асқын тотығын пайдаланады;
1.2. Құрылғы төмен температурада плазма мен стерильді қолдану арқылы хирургиялық және медициналық құралдарды зарарсыздандыруға арналған. Мұндай зарарсыздандыру үшін жылу мен ылғалдылыққа сезімтал медициналық құралдар ең қолайлы, өйткені жұмыс температурасы төмен - 55 ° C аспайды. Стерилизатор жұмыс істеп тұрған кезде параметрлер сенсорлық панельде көрсетілуі керек. Сутегі асқын тотығы микроорганизмдерді дезактивациялаудың негізгі элементі болып табылады. Плазма заряды зарарсыздандыру процесінен кейін қалған молекулалық құрылымды сутегі асқын тотығына ыдыратады.Бұл технология жоғары температура мен ылғалдылыққа сезімтал материалдардан жасалған медициналық құрылғылар мен құралдардың кең ауқымын зарарсыздандырады. Стерилизация процесінің соңында оның параметрлері зарарсыздандыру процесінің нәтижелерін тексеруге мүмкіндік беретін кірістірілген микро флэш-дискке сақталуы керек;
1.3. Стандартты зарарсыздандыру циклі 8 кезеңнен аспайды: 1.3.1. Кезең: Кептіру; 1.3.2. Кезең: зарарсыздандырғыштың бірінші инъекциясы; 1.3.3. Кезең: Бірінші дисперсия; 1.3.4. Кезең: Бірінші плазма; 1.3.5. Кезең: зарарсыздандырғыштың екінші инъекциясы; 1.3.6. Кезең: Екінші дисперсия; 1.3.7. Кезең: Екінші плазма; 1.3.8. Кезең: импульстік ауа ағыны
1.4. Талаптар:
1.4.1. Өзін-өзі тексеру функциясының болуы; 1.4.2. Микропроцессорлық басқарудың және бағдарламалық қамтамасыз етудің болуы;
1.4.3. Автоматты зарарсыздандыру циклінің болуы;
1.4.4. Кемінде 3 зарарсыздандыру режимі;
1.4.5. Стерилизация температурасы 45±5℃ аспайды
1.4.6. Есікті автоматты түрде құлыптау/құлыпты ашу жүйесінің болуы;
1.4.7. Есікті ашу және жабу үшін аяқ реттегішінің болуы
1.5. Техникалық сипаттамалар:
1.5.1. Өлшемдері:
1.5.1.1. Құрылғы корпусының өлшемдері (L x W x H) артық емес: 850 мм X 895 мм X 1660 мм;
1.5.1.2. Камера көлемі: 64 л кем емес;
1.5.1.3. Пайдаланылған камераның көлемі: 55 л кем емес;
1.5.1.4. Сөре өлшемі (L x W x H) артық емес: 633*343*2EA
1.5.1.5. Материал: баспайтын болат;
1.6. Таңдалған режимге байланысты толық зарарсыздандыру циклінің уақыты: - 18 минуттан 52 минутқа дейін;
1.7. Стерилизатор:
1.7.1. Құрамы: H2O2 сутегі асқын тотығы
1.7.2. Стерильді босату формасы: бөтелке;
1.7.3. Бөтелкенің көлемі кем дегенде 100 мл;
1.7.4. Концентрация: кем дегенде 55-60%
1.7.6. Жарамдылық мерзімі: өндірілген күннен бастап кемінде 24 ай (2-8 °C температурада сақтау шартымен); құрылғыға орнатқаннан кейін кемінде 30 күн;
1.8.1. Диагоналы кемінде «7» дюйм болатын толық сенсорлы СКД мониторының болуы
1.8.2. Дыбыстық дабыл және ақпараттық жүйенің болуы;
1.8.3. SD картасында кемінде 60 000 цикл тарихын сақтау;
1.9. Нәр беруші:
1.9.1. Кернеу: 220 В айнымалы ток ток 50/60 Гц, бір фазалы;
1.9.2. Қуатты тұтыну (макс.) артық емес: 3,5 кВт
2. Бастапқы жинақ:
2.1. зарарсыздандыру агенті - кемінде 2 бөтелке;
2.2. Химиялық индикаторлық жолақтар (кемінде 250 дана/пакет) – 1 қаптама;
2.3. Химиялық индикаторлық таспа (кемінде 400 дана/орам) – 1 қаптама;
3. Стерилизацияны басқару жүйесіне арналған арнаны білдіретін қуысы бар иілгіш түтік - 1 дана;
4. Тот баспайтын болаттан жасалған кәрзеңке зарарсыздандыруға арналған оралған заттарды салуға арналған – 1 дана:
4.1. Себет өлшемі: 200X540x100мм кем емес
8. Газдарды немесе буды белгілі бір қысым деңгейіне дейін шығаруға (сорып алуға) арналған вакуумдық сорғы – 1 дана;
9. Инкубатор – 1 дана:
9.1. Микроорганизмдердің өсуі мен өсуіне қолайлы тұрақты температураны сақтау үшін стерилизациядан кейін биологиялық индикаторды инкубациялауға арналған биологиялық инкубатор және биологиялық индикатор;
9.2. Инкубациялық температура:
9.2.1. Температура: 56 °C аспайды;
9.2.2. Инкубациялық уақыт: 24 сағаттан аспайды;
10. Қосылым: 220V±22V, Қуаты: 100Вт
11. Стерилизация процестерін қауіпсіз және тиімді бақылауға арналған Geobacillus stearothermophilus бар автономды биологиялық инкубация индикаторы. Көрсеткіш қоректік орта және кептірілген бактерия споралары бар шыны ампуласы бар пластикалық пробирка болып табылады - кемінде 30 дана (пробиркалар);
12. Принтер қағазы – кемінде 20 орам:
12.1. Термиялық қағаз бүкіл зарарсыздандыру процесін көрсететін мәтіндерді басып шығару үшін пайдаланылады және кемінде 60 цикл/орамға механикалық валидация түрі ретінде қызмет етеді.
13. Медициналық құралдарды зарарсыздандыруға және сақтауға арналған орамдағы стерилизациялық қап. Өлшемі ені немесе 75 мм-ден аз, ұзындығы немесе 80 м-ден аз - 1 орам.
14. Медициналық құралдарды зарарсыздандыруға және сақтауға арналған орамдағы стерилизациялық қап. Өлшемдері: ені 100 мм кем емес, ұзындығы 80 м кем емес – 1 орам
15. Медициналық құралдарды зарарсыздандыруға және сақтауға арналған орамдағы стерилизациялық қап. Өлшемдері: ені 150 мм кем емес, ұзындығы 80 м кем емес – 1 орам
16. Медициналық құралдарды зарарсыздандыруға және сақтауға арналған орамдағы стерилизациялық қап. Өлшемдері: ені 200 мм кем емес, ұзындығы 80 м кем емес – 1 орам
17. Медициналық құралдарды зарарсыздандыруға және сақтауға арналған орамдағы стерилизациялық қап. Өлшемдері: ені 250 мм кем емес, ұзындығы 80 м кем емес – 1 орам
18. Медициналық құралдарды зарарсыздандыруға және сақтауға арналған орамдағы стерилизациялық қап. Өлшемдері: ені 300 мм кем емес, ұзындығы 80 м кем емес – 1 орам;
19. 1200 мм * 1200 мм кем емес тоқыма емес материалды орау, кемінде 150 дана/пакет
20. Стерилизаторға арналған құрал науасы 485мм*248мм*100мм, салмағы 2,2кг, кем дегенде 2 (дана/пакет)
21. Стерилизатор пакеттеріне арналған тығыздағыш, кем дегенде 1 (дана/пакет)