Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной терапии |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Аппарат подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной терапии | Аппарат должен быть предназначен для предотвращения и лечения гипотермии и вызываемых ею осложнений в до-, интра-, постоперативных периодах. Область применения: ОИТР, дневной стационар, больничные палаты, везде где требуется инфузионная терапия, переливание крови и кровезаменителей. Принцип работы аппарата: - непрерывность нагрева потока жидкости, протекающей по инфузионной магистрали через теплообменник; - равномерность нагрева потока жидкости. Возможность использования нескольких инфузионных систем одновременно. Возможность применения при больших скоростях инфузии. Температура теплообменника регулируется в диапазоне не менее: 34ºС до 41.5ºС Точность задания температуры не более: 0.1 ºС. Точность поддержания температуры не более: ±5%. При выключении/включении аппарат запоминает последнюю установленную температуру. Наличие сигнала тревоги и автоматического отключения процесса нагрева при превышении температуры свыше 42 ºС. Наличие самотестирования аппарата на работоспособность температурных датчиков со световой и звуковой сигнализацией. Средняя потребляемая мощность: не более 30 Ватт. Наличие пыле- влагозащищенной клавиатуры управления. Наличие яркого цифрового LED индикатора для отображения текущей температуры. Наличие LED индикатора для отображения процесса работы теплообменника. Наличие звукового сопровождения нажатия клавиш управления. Раздельные клавиши для запуска и остановки процесса нагрева. Обеспечение обогрева крови, кровезаменителей и инфузионных растворов, вливаемых со скоростью до не менее 1 л/час. Длина канавки для нагрева инфузионной магистрали не менее: 310 см. Нагрев до необходимой температуры не более 5 минут. Самотестирование при включении и в процессе работы. Крепление должно подходит к стойкам не менее чем от 15 до 55 мм в диаметре. Конструктивные параметры: Наличие легко заменяемых предохранителей; Специальная ручка для переноса аппарата; Универсальный зажим для крепления аппарата на стойке. Масса аппарата: не более 3 кг. Габариты: не более 225х195х170 мм. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 2 | Сетевой кабель | Сетевой кабель | 1 шт. |
|  |  | 3 | Инструкция | Инструкция | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Напряжение питания 230 ±23В |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | Адрес: |  |  |  |

Деректер парағы

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Қызмет көрсетуді қажет ететін медициналық бұйымдардың атауы (бұдан әрі – МИ ТСО) (үлгісін, өндірушінің атауын, елін көрсете отырып, МИ ТСО мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Қанды жылытуға арналған аппарат, қан алмастырғыштар және инфузиялық терапияға арналған ерітінділер |  |  |  |
| 2 | Жабдыққа қойылатын талап | № п/п | MI TSO үшін құрамдас атауы (МИ ТСО мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Модель/бренд, каталог нөмірі, МИ TSO үшін құрамдас бөліктің қысқаша техникалық сипаттамалары | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсету) |
|  |  | Негізгі компоненттер |  |  |  |
|  |  | 1 | Қанды жылытуға арналған аппарат, қан алмастырғыштар және инфузиялық терапияға арналған ерітінділер | Құрылғы операцияға дейінгі, интра- және операциядан кейінгі кезеңде гипотермияның және одан туындаған асқынулардың алдын алуға және емдеуге арналған. Қолдану аясы: инфузиялық терапия, қан құю және қан алмастырғыштар қажет болған жағдайда қарқынды терапия бөлімшесі, күндізгі стационар, стационарлық палаталар. Құрылғының жұмыс принципі: - жылуалмастырғыш арқылы инфузиялық желі бойымен ағып жатқан сұйық ағынының қыздыру үздіксіздігі; - сұйықтық ағынының біркелкі қызуы. Бірнеше инфузиялық жүйені бір уақытта пайдалану мүмкіндігі. Жоғары инфузия жылдамдығында қолдануға болады Жылу алмастырғыштың температурасы кем дегенде: 34ºС-тен 41,5ºС-қа дейін реттеледі. Температураны орнату дәлдігі: 0,1 ºС аспайды. Температураны сақтау дәлдігі: ±5% аспайды. Құрылғыны өшіру/қосу кезінде соңғы орнатылған температураны есте сақтайды. Дабыл сигналының болуы және температура 42 ºС-тан асқан кезде жылыту процесінің автоматты түрде өшірілуі. Жарық және дыбыстық дабылы бар температура датчиктерінің жұмысқа қабілеттілігі үшін құрылғының өзін-өзі сынауының болуы. Орташа қуат тұтыну: 30 Вт аспайды. Шаң мен ылғалдан қорғайтын басқару пернетақтасының болуы. Ағымдағы температураны көрсету үшін жарық диодты сандық индикатордың болуы. Жылу алмастырғыштың жұмыс процесін көрсету үшін жарықдиодты индикатордың болуы. Басқару пернелерін басқан кезде дыбыстың болуы. Жылыту процесін бастау және тоқтату үшін бөлек пернелер. Қанды, қан алмастырғыштарды және инфузиялық ерітінділерді кемінде 1 л/сағат жылдамдықпен жылытуды қамтамасыз ету. Инфузиялық жолды жылытуға арналған ойықтың ұзындығы кем дегенде: 310 см. Қажетті температураға дейін қыздыру 5 минуттан аспайды. Қосылған кезде және жұмыс кезінде өзін-өзі тексеру. Бекіткіш диаметрі кемінде 15-тен 55 мм-ге дейінгі тіректерге сәйкес келуі керек. Конструктивтік параметрлер: Оңай ауыстырылатын сақтандырғыштардың болуы; Құрылғыны тасымалдауға арналған арнайы тұтқа; Құрылғыны тірекке орнатуға арналған әмбебап қысқыш. Құрылғының салмағы: 3 кг аспайды. Өлшемдері: 225x195x170 мм артық емес. | 1 шт. |
|  |  | Қосымша компоненттер: |  |  |  |
|  |  | 2 | Желілік кабель | Желілік кабель | 1 шт. |
|  |  | 3 | Инструкция | Инструкция | 1 шт. |
| 3 | Жұмыс жағдайларына қойылатын талаптар | Корктендер 230 ±23 В |  |  |  |
| 4 | МИ ТСО жеткізу шарттары | DDP тағайындау орны |  |  |  |
| 5 | (INCOTERMS 2010 сәйкес) |  |  |  |  |