Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Манипулятор маточный |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской техники | Техническая характеристика комплектующего к медицинской техники | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Манипулятор маточный | Должен обеспечивать антефлексию и перемещение матки в сторону внутри таза во время гинекологической лапароскопической хирургии, включая гистерэктомию Наличие Антефлексия матки до градусов Не менее 90 Возможность подъема матки для идентификации заднего свода и задней стенки влагалища Наличие Сменные внутриматочные вставки для маток размером от/до см Не менее от 5 до 10 Ступенчатая маркировка для определения положения матки Наличие Шейка матки удерживается с помощью пружинного фиксатора для зажима Наличие Запорный механизм должен облегчать манипулирование. С помощью рычага манипулятор фиксируется и вновь освобождается Наличие Небольшой вес и эргономичная рукоятка для работы одной рукой Наличие Соединение шланга для пертубации без уплотнительного расширения и не должно допускать вытекание окрашенной жидкости Наличие Вес рукоятки, г Не более 400 Рабочая вставка-1 Наличие Длина, мм Не более 50 Размер, мм Не более 4,0 Рабочая вставка-2 Наличие Длина, мм Не более 50 Размер, мм Не более 4,5 Рабочая вставка-3 Наличие Длина, мм Не более 80 Размер, мм Не более 4,8 Держатель шланга Наличие | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: - |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Входное напряжение 100В - 240В +/- 10%, 50 - 60Гц. Храните инструмент в чистом, сухом и защищенном от пыли месте. Хранить при температуре: от -40ºC до +70ºC; Относительная влажность: 50–106 KPa. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней с момента подписания договора Адрес: |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в год. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Деректер парағы

| № п/п | Критериилері | сипаттамасы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | медициналық құрал-жабдықтардың атауы | Жатыр манипуляторы |  |  |  |
| 2 | Құрал-жабдықтарға қойылатын талаптар | № п/п | Медициналық жабдықтың құрамдас бөлігінің атауы | Медициналық емдеу | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсету) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Жатыр манипуляторы | Гинекологиялық лапароскопиялық хирургия, соның ішінде гистерэктомия кезінде жамбас ішінде жатырдың антефлексиясын және бүйірлік қозғалысын қамтамасыз етуі керек. Жатырдың антефлексиясы кем дегенде 90 градусқа дейін Артқы тесікті және артқы қынап қабырғасын анықтау үшін жатырды көтеру мүмкіндігі. 5-тен 10 см-ге дейінгі өлшемдегі жатырларға арналған ауыстырылатын құрсақішілік кірістірулер Жатырдың орналасуын анықтау үшін қадамдық белгілер Қол жетімділік Жатыр мойны серіппелі қысқышпен бекітіледі Құлыптау механизмі манипуляцияны жеңілдетуі керек. Рычагтың көмегімен манипулятор бекітіліп, қайтадан босатылады. Бір қолмен жұмыс істеуге арналған жеңіл салмақ және эргономикалық тұтқа Қол жетімділік Пертубация шлангының қосылымында нығыздау кеңеюі жоқ және түсті сұйықтықтың ағып кетуіне жол бермеу керек Тұтқа салмағы, г 400-ден көп емес Жұмыс кірістіру-1 Қол жетімділік Ұзындығы, мм 50-ден аспайды Өлшемі, мм 4,0 артық емес Жұмыс кірістіру-2 Қол жетімділік Ұзындығы, мм 50-ден аспайды Өлшемі, мм 4,5 артық емес Жұмыс кірістіру-3 Қол жетімділік Ұзындығы, мм 80-ден аспайды Өлшемі, мм 4,8 артық емес Шланг ұстағышының қол жетімділігі | 1 дана. |
|  |  | Қосымша компоненттер |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Шығын материалдары мен тозу бөліктері: - |  |  |  |
| 3 | Жұмыс жағдайларына қойылатын талаптар | Кіріс кернеуі 100В - 240В +/- 10%, 50 - 60Гц. Құралды таза, құрғақ және шаңсыз жерде сақтаңыз. Температурада сақтаңыз: -40ºC-тан +70ºC; Салыстырмалы ылғалдылық: 50–106 КПа. |  |  |  |
| 4 | МТ жеткізу шарттары | DDP тағайындау орны |  |  |  |
| 5 | (INCOTERMS 2020 сәйкес) | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күн |  |  |  |
| 6 | Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы қызмет көрсету орталықтарының немесе үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік қызмет көрсету шарттары | Медициналық жабдыққа кемінде 37 ай кепілдік қызметі. Жоспарлы жөндеу жылына кемінде бір рет жүргізілуі керек. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады және мыналарды қамтуы керек: - тозған тетіктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; медициналық жабдықтарды баптау және реттеу; осы медициналық жабдыққа тән жұмыс; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда күрделі жөндеу; - медициналық техниканың корпусының және оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия және тотығу іздерін жою (ішінара бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың белгілі бір түріне тән басқа операциялар. |  |  |  |
| 7 | Қатысты қызметтерге қойылатын талаптар | Әрбір тауар жинағы мазмұны қазақ немесе орыс тілдеріне аударылған техникалық-пайдалану құжаттамаларымен бірге жеткізіледі. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу жиынтығы өнімнің нақты техникалық сипаттамаларын және осы кестеде әрбір элемент (жиынтық немесе жабдық бөлігі) үшін бөлек бүкіл қаптаманы көрсете отырып сипатталған.. Техникалық спецификацияда өзгеше көзделмесе, электрмен жабдықтау қосымша адаптерсіз немесе трансформаторсыз 220 вольтты құрайды. Құрылғылармен қамтамасыз етілген бағдарламалық құрал Тұтынушы орнатқан жабдықтың бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімді. Жеткізуші білікті мамандардың тауарларды жеткізу процесіне қолдау көрсетеді. Тауарды жеткізу кезінде Жеткізуші тұтынушыға өнімнің бағдарламалық құралына қол жеткізу үшін барлық қызмет көрсету кодтарын береді. Өлшем құралдарына жататын тауарлар Қазақстан Республикасының өлшем құралдарының тізіліміне енгізілуге ​​тиіс. Жабдықты орнатуға дейін 40 (қырық) күнтізбелік күннен кешіктірмей Жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті орнату алдындағы талаптарды Жабдықтаушы Тапсырыс берушіге хабарлайды.. Бөлмені орнату алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын қажет етпейтін үлкен жабдық сыртқы өлшемдері бойынша стандартты есік саңылауларына (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сәйкес келеді. Жұмыс орнына жеткізу, жабдықты түсіру, орауыштан шығару, орнату, құрылғыларды реттеу және іске қосу, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және компанияның техникалық сипаттамаларына сәйкестігін тексеру (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және т.б.), медициналық (қолданбалы оқыту) және техникалық персонал (растайтын құжатты берумен қызмет көрсетудің негізгі деңгейі) Тапсырыс берушіні Жеткізуші жүзеге асырады тиісті мамандар болмаған жағдайда өндірушінің қызметкерлерін тарта отырып. |  |  |  |